СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БИОИНЖЕНЕРНЫХ СОСУДИСТЫХ ГРАФТОВ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМЕРОВ

Захаров А.С., Василовский И.Н., Сафьянов М.А., Барышникова М.И.

Рязанский государственный медицинский университет

Кафедра биологической химии РязГМУ
Центральная научно-исследовательская лаборатория РязГМУ
Центр аддитивных технологий РязГМУ

(Научные руководители – к.м.н., доц. Короткова Н.В.; д.м.н., доц. Мжаванадзе Н.Д.; Калиновский С.И.)

Введение. В связи с ростом заболеваемости атеросклерозом и увеличением количества реконструктивных оперативных вмешательств на артериальном русле в сосудистой хирургии является актуальной проблема применения синтетических трансплантатов для протезирования. Наряду с неоспоримыми преимуществами: прочностью, долговечностью и простотой применения, они имеют и свои недостатки, главными из которых являются повышенные риски тромбооразования за счёт контакта крови с материалом протеза, невозможность функционально полноценно заменить сосудистую стенку и сложность масштабирования производства. Решить проблему может разработка биоинженерных сосудистых графтов на основе гидрогелей, позволяющих минимизировать количество синтетического материала в протезе.

Цель. Разработать и продемонстрировать экспериментальную технологию получения биоинженерных сосудистых графтов на основе биополимерных гидрогелей.

Материалы и методы. Для формовки графтов из гидрогелей нами была разработана и создана на 3D-принтере методом фотополимерной печати литейная форма.

Для приготовления гидрогеля использовали физиологический раствор, порошки альгината натрия, желатина и полиэтиленгликоля в качестве пластификатора. Гидрогель ALG(4)G(12)PEG(4) получали, растворяя в 100 мл физиологического раствора при 50℃ 4 г альгината натрия, 12 г желатина и 4 г полиэтиленгликоля при постоянном перемешивании.

В качестве экспериментальных культур клеток использовали культуры фибробластов человека (HFb) и эндотелиоцитов пуповинной вены человека (HUVEC) из банка клеток ЦНИЛ РязГМУ. Их предварительно культивировали во фласках до состояния монослоя, затем высаживали на поверхность гидрогелей, сшитых 2% раствором хлорида кальция и 300МЕ микробиальной трансглутаминазы, в 96-луночных планшетах в концентрации 20000 клеток/лунка. Рост клеток оценивали путём фазово-контрастной, светлопольной и люминесцентной микроскопии с окраской кальцеин/пропидий иодид на 3, 7, 14 и 21 дни культивирования.

Биоинженерные графты получали при помощи литейной формы. В их концы, в предполагаемые зоны наложения анастомозов, встраивали полоски дакрона шириной 5 мм. Проверку прочности трубчатой конструкции проводили путём нагнетания воздуха под давлением и путём наложения анастомоза по типу «конец-в-конец» совместно со студенческим научным кружком кафедры сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной хирургии и лучевой диагностики РязГМУ.

Результаты. Разработанная нами литейная форма позволяет получать образцы биоинженерных гидрогелевых трубчатых конструкций длиной 7 см и диаметром 7 мм. На данное устройство нами получен патент №2780293 «Литейная форма для создания тканеинженерного сосудистого протеза» (дата регистрации – 21.09.2022).

Полученный нами гидрогелевый материал, лежащий в основе сосудистого графта, не вызывал цитотоксичности по отношению к культурам HFb и HUVEC и не препятствовал росту клеток.

Полученный нами сосудистый графт со встроенными в концы полосками дакрона имел длину 7 см и диаметр 7 мм, был свободно проходима для жидкостей, обладал эластичностью и прочностью, достаточной для выдерживания высокого давления и выдержал наложение анастомоза «конец-в-конец».

Выводы. Нами разработана и продемонстрирована технология создания биоинженерных гидрогелевых трубчатых конструкций.